## Slide 1: Fertőtlenítés, sterilizálás
Szabados Tímea

## Slide 2: Higiéné:
egészségtan, egészségügy, fertőzés elkerülésére irányuló tisztaság előírásai

## Slide 3: Asepsis
A betegellátás során alkalmazott munkamódszereknek, munkafolyamatoknak és magatartásformáknak összesége, amelyekkel a mikroorganizmusok a beteg szervezetétől, nyitott testszöveteitől, nyálkahártyáitól, testüregeitől távoltarthatók.
alapjait SEMMELWEIS IGNÁC rakta le

## Slide 4: Antisepsis
Azokat a rendszerint vegyszeres eljárásokat értjük, amelyekkel az élő szervezetben, testüregekben vagy sebekben a mikroorganizmusokat elöljük vagy szaporodásukat gátoljuk.
Ilyen céllal alkalmazott szerek – ANTISZEPTIKUMOK – mindig külsőleg, bőrfelületen vagy nyálkahártyákon alkalmazzuk pl. Kálium-permanganát
LISTER (angol orvos) kisérelte meg elősször karbol oldattal a sebekben, bőrfelületeken a baktériumok elpusztítását

## Slide 5: Asepsis, antisepsis szabályainak betartásának CÉLJA:
a betegek NOZOKÓMIÁLIS fertőzéstől való védelme, a MŰTÉTI SEBFERTŐZÉSEK megelőzése
Nosos – betegség
Comein – gondozni, ápolni

## Slide 6: Nozokómiális fertőzés
Azon fertőzések összessége, amelyek az egészségügyi ellátás során, annak következtében a betegen vagy egészségügyi dolgozón létrejön.
(Ha a fertőzés a beteg intézményi felvételekor még nem volt jelen és nem is lappangott, és az eü. ellátás következtében jön létre.)

## Slide 7: IATROGÉN
szó szerint: orvos okozta
Típusú nozokómiális fertőzés jön létre a dg-kus, és th-ás eljárások során pl. Katéterezés.
Előfordulási arányuk Magyarországon: 5-10%, halálos 1,5-2%

## Slide 8: A nozokómiális fertőzés lehet:
E XOGÉN:
A szervezeten kívüli, a normális flórában nem található mikroorganizmus okozza a fertőzést pl: salmonella, clostridium tetani, aspergillus
ENDOGÉN:
Az egyén normális flórája megváltozik, és valamelyik organizmus a többi rovására szaporodni kezd.
Pl. Sebfertőzést okozhat a székletben normálisan jelen lévő enterococcus.

## Slide 9: Fertőzések fő okai:
elégtelenül végzett fertőtlenítés, sterilizálás,
asepsis fellazulása a műtőkben és az osztályokon,
az eü dolgozók nem megfelelő preventív szemlélete, képzettsége

## Slide 10: Műtét utáni sebfertőzés:
Ha az aszeptikus műtétet sebgennyedés követ, vagy ha szeptikus műtét után a műtéti terület mikrobájától eltérő kórokozó tenyészik ki a beteg sebváladékából.

## Slide 11
Az ápoló az asszisztens felelős a beteg biztonságos környezetéért!
Az aszeptikus eljárás hatékonysága tőle függ!

## Slide 12
Az emberi szervezet nyílt testszöveteivel, testnyílásaival, testüregeivel érintkezésbe kerülő eszközöknek, műszereknek STERILNEK kell lenniük!
Az aseptikus betegellátás alapelve a kórokozó mikroorganizmusok távoltartása a betegtől.
  Ennek érdekében FERTŐTLENÍTENI kell!

## Slide 13: Fertőtlenítés (dezinfekció)
azon eljárások összessége, amelyek a külső környezetbe kikerült kórokozók elpusztítására, ill fertőzőképességük megszüntetésére irányulnak

## Slide 14
Valamennyi beteget fertőzőforrásnak kell tekinteni, ill. velük, váladékaikkal érintkezett felületeket, eszközöket, tárgyakat feltételesen fertőzöttnek kell tekinteni!

## Slide 15: Fertőtlenítés fajtái:
1. fizikai fertőtlenítő eljárás:
fizikai hatásokat, hő- v. sugárzó energiát használunk fel a kórokozók elölésére
2. kémiai fertőtlenítő eljárás:
antimikrobális hatású vegyületeket alkalmazunk oldat, aerosol vagy gáz formájában
3. kombinált:
fizikai+kémiai

## Slide 16: Fertőtlenítő eljárások hatáserősségének fokozatai:
1. Csíraszámcsökkentő (szanációs) hatás:
A kórokozók egy részének elölésével mikroorganizmusban szegény környezetet termtünk – részleges fertőtlenítés (pl szappanos kézmosás)
2. Baktériumszaporodást gátló (bakteriosztatikus) hatás:
A baktériumok vegetatív alakjai nem pusztúlnak el, csak a szaporodásuk gátolt.

## Slide 17
3. Baktériumölő (baktericid) hatás:
A baktériumok vegetatív formáit elpusztítja, de a spórákat nem.
4. Spóraölő (sporocid) hatás
A rezisztens bakt. spórák is elpusztúlnak.
5. Vírusölő (virucid) hatás
A vírusokat hatástalanítja

## Slide 18
6. Gombaölő (fungicid) hatás
Az emberi szervezetet fertőző gombákat pusztítja el.
7. Parazítákat ölő (paraziticid) hatás
A környezetbe kikerülő protozoonok vegetatív alakjait, cisztáit, a bélférgek lárváit és petéit is elpusztítja

## Slide 19: Az eredményes fertőtlenítés Alapkövetelménye:
az, hogy a fertőtlenítő hatás és a kórokozó között meghatározott ideig közvetlen kontaktus jöjjön létre.

## Slide 20: Fertőtlenítő eljárások hatékonyságát befolyásoló tényezők:
1. fertőtlenítedő anyag tulajdonsága – felületi kiképzése (sima, repdezett), szerkezetének jellege
2. fertőtlenítendő anyag szennyezettsége (védőburkot képez a mikróbák körül)
3. mikroorganizmusok száma, ellenállóképesége
4. hőmérséklet – minden eljárásnál van egy hőmérsékleti optimum, ahol a hatás érvényesülése a legkedvezőbb
5. behatási (expozíciós) időtartam – a fertőtlenítő hatásnak bizonyos időre van szüksége a kórokozók elpusztításához

## Slide 21: I.Fizikai fertőtlenítő eljárások:
Mechanikus módszerek
Hőhatás
Sugárzó energia

## Slide 22: 1. Mechanikus módszerek
Csak a kórokozók számának csökentésére alkalmasak.
Ezért ezeket más fertőtlenítő eljárásokkal kell kiegészíteni.
1.Tisztítási eljárás:
  - szenyezés eltávolítása
  - melegvíz - zsíroldó szerek
  - öblítés
  - áztatás

## Slide 23: 2. Szűrés
Megfelelő szűrőkkel a folyadékokból, levegőből a legapróbb részecskéket, kórokozó és nem kórokozó baktériumokat, spórákat is kiválaszthatjuk.
- szájkendő,
- respirátor szűrő, stb.

## Slide 24: 2.Hőhatás
Nedves hő - (forrásban lévő víz, gőz) a mikroorganizmus fehérjéit kicsapja
Száraz hő - oxidáció útján pusztítja el a mikroorganizmusokat
Pasztőrözés-hőérzékeny folyadékok csíraszámának csökkentésére
Kifőzés-a bakt. vegetatív alakjait, a vírusok egy részét és néhány gombafajt pusztít el
Gőzfertőtlenítés-áramló gőzzel ill. túlnyomásos gőzzel-a nem mosható tetíliákat, ruházatot, ágybetétet

## Slide 25: 2. HŐhatás
Izzítás, elégetés, leégetés
Izzítás - fém eszközök csírátlanítására, nagyon roncsolja az anyagot
Elégetés - megsemmisíthető tárgyak esetén
Leégetés - alkoholba mártott műszereken vagy a mosdótálban égő alkohollal végzik - részleges fertőtlenítésre is alkalmatlan, nem teremt olyan hőfokot ami elpusztítána a kórokozókat

## Slide 26: 3. Sugárzó energia
Ultraibolya sugarak - csak a mikroorganizmusok számát csökkenti kiegészítő eljárásként alkalmazható, zárt terek légterének, vagy egyes felületek fertőtlenítésére
Germicid lámpa- csak azokaz a kórokozókat pusztítja el, amelyeket közvetlenül elér; sugárfüggönyként alkalmazzák ajtók felett aszeptikus és szeptikus helyiségek között

## Slide 27: II. Kémiai fertőtlenítő eljárások
A kémiai anyagok hatását az általános tényezőkön kívül speciális tényezők is befolyásolják
A fertőtlenítőszer koncentrációja - elégtelen töményságű vagy kimerült oldattal a kívánt hatást nem érhetjük el
Vegyhatás
Kapilláraktív hatás

## Slide 28: Kapilláraktív hatás
A mikroorganizmusokat körülvevő szerves anyagot fellazítják, feloldják, így a fertőtlenítő hatás és a kórokozó közötti kapcsolat létrejöttét elősegítik. Ezek TENZIDEK: lehetővé teszik, hogy a használatuk során a tisztítás és a fertőtlenítés egy munkafázisba történjék.
Kapilláraktív hatással nem rendelkező dezinficienseknél a fertőtlenítés fázisát mindig mechanikus tisztításnak kell megelőznie - 2 munkafázis

## Slide 29: Kémiai fertőtlenítés módjai
Lemosás - egybefüggő vízálló felületekre textíliával pl. padló, falburkolat
Permetezés - a fertőtlenítő oldatot mechanikus porlasztás útján jutattjuk nem mosható felületekre
Beáztatás - fertőtlenítő oldatba helyezünk tárgyakat, úgy hogy ellepje, előírt behatási ideig
Letörlés - tömör felszínű tárgyak számára, melyeket az áztatás, lemosás károsítana pl. gépek

## Slide 30: Kémiai fertőtlenítés módjai
Átkefélés - tárgyakat fertőtlenítő oldatba mártott kefével egyenletesen átkeféljük. Nem mosható textíliák, ágybetétek, ruházat dezinficiálása.
Elegyítés - váladékok, egyéb fertőző anyagok, szennyvíz fertőtlenítésére - fertőtlenítőszert adunk hozzájuk (1 rész fertőzött anyag 2 rész fertőtlenítő)

## Slide 31: Kémiai fertőtlenítés módjai
Dezinficiens hab - dezinficiens oldatból pl Lysoform, habot készítünk -bedörzsöljük vele a nem mosható textíliák felületét - megszáradás után a porszerű habot eltávolítjuk
Gáz - a fertőtlenítőszert elpárologtatjuk vagy porlasztjuk. Helyiségek fertőtlenítésére - Formalin, Etilén-oxid-gáz

## Slide 32: Kombinált fertőtlenítő eljárás
Fertőtlenítő mosás - textíliák
Fertőtlenítő mosogatás - műszerek
Fertőtlenítő takarítás

## Slide 33: Fertőtlenítő mosogatás
Történhet: géppel, kézi erővel
KÉZI MOSOGATÁS FÁZISAI
1. előtisztítás nagyobb szennyeződések eltávolítása
2. mosogatás (szivacs TILOS!)
3. öblítés - folyóvízzel
4. fertőtlenítés
5.utóöblítés - meleg folyóvízzel
6.szárítás - csurgatórácson, törlőruha használata TILOS!

## Slide 34: Fertőtlenítő takarítás
száraz tisztítási módszerek használata (pl seprés) eü intézményben TILOS!
A takarítás iránya mindig a legkevésbé fertőzött helyiség felől a fokozottan fertőzött felé haladjon
felülről - lefelé, belülről - kifelé
A takarítás történhet egy és két munkafázisban
      két munkf.- 1. szennyeződés eltáv, 2. fertőtlenítés
      egy munkf. - egy oldattal tisztítunk és fertőtlenítünk

## Slide 35: Padlóburkolatok fertőtlenítő takarítása
Egyedényes - 10l fertőtlenítő oldattal kb 20 nm közepesen szennyezet felület tisztítható
Kétedényes módszer: egyfázisú takarításnál alkalmazható
          egyik edénybe fertőtlenítő-tisztító oldat, a másik edény üres - ebbe csavarjuk ki a szennyes vizet
Háromedényes módszer: kétfázisú takarításnál alkalmazzuk
          egyik edénybe tisztító oldat, másikba fertőtlenítő oldat, harmadik üres edény
10 l fertőtlenítő oldat 50-60 nm felület kezelésére elegendő

## Slide 36: Fertőtlenítőszerek hatóanyag szerint
Klór és vegyületei - baktericid, sporocid, virucid; színtelenítenek, gumit, műanyagot, fémet károsítják Pl. Neomagnol, Nátriumhipoklorit, Hypó, Klórmész, Kloramin-B
Jód és vegyületei - bőrfertőtlenítésre: Jódtinktúra, Braunol, Betadin, Betaisodona felületfertőtlenítésre: Incosan-W, Josan

## Slide 37
Alkoholok: etil-, propilalkohol (etanol, propanol) - baktericid de nem sporocid, részben virucid - tartalmazhat tetanusz és gázödéma spórákat csak ott alkalmazható ahol az anyagkárosodás miatt hatékonyabb szer nincs
Aldehidek: leghatásosabbak - baktericid, sporocid, virucid, fungicid; Formaldehid (formalin)-légterek, felületek, eszközök fertőtlenítése, Lisoform; Glutálaldehid - Gludezin. Számos készítmény hatóanyagai: Gigasept, Secusept forte, Spovirid, Virusept, Predental, Metasept stb

## Slide 38
Fenol és fenolszármazékok: Fenol vagy karbolsav erősen maró, toxikus, ezértcsak származékait használjuk - Arugen spray, Dodesept tinktúra, Kodan, Primasept - bőrfertőtlenítők
Oxidálószerek (hydrogénperoxid, perecetsav) - műszer és eszközfertőtlenítők: Haemosol, Perform, Dentosol, Secusept pulver, Virkon
Felületaktív szerek (tenzidek) - a nedvesítő hatás fohozása révén - a szennyeződés fellazításával - elősegítik a fertőtlenítőhatás érvényesülését. Detergensek - szappanok, tisztítószerek - ezek nem fertőtlenítenek. Fertőtlenítő hatású felületaktív szerek - tisztít és dezinficiál: Biotensid, Bradoderm, Bradoman, Clarasept, Spitaderm, Bradophen-H, Dodacrana-2000, Incusept, Barrycidal-33 stb

## Slide 39: Higiénés kézfertőtlenítés
Célja: a kéz átmeneti (tranzitórikus) flórájának elpusztítása
Szükséges minden asepsist igénylő ténykedés előtt és a kezet szennyező (fertőző) tevékenység után
Fázisai:
1. fertőtlenítés
2. kézmosás - szappannal, folyó melegvízzel
3. kézszárítás - egyszerhasználatos papírtörlő

## Slide 40: Higiénés kézfertőtlenítőszerek
Bradoman, Clarasept, Kvaternol, Manopronto, Neomagnol, Poly-alcohol Haut, Primasept, Sagrosept, Spitaderm, Sterillium, Ultra-Sol

## Slide 41: Műtéti kézfertőtlenítő szerek
Betadin, Betaisodona, Biotensid, Bradoderm, Dodesept tinktúra (színezetlen), Manopronto,
Poly-alcohol Haut (színezetlen), Sagrosept, Spitaderm, Sterillium

## Slide 42: Sebészi Kézfertőtlenítés
Célja: a kéz tartós (reziduális) és átmeneti flórájának elpusztítása
Fázisai:
1. kézmosás - 3 percig folyó melegvízzel, szappannal (körömkefével)
2. öblítés - folyó melegvízzel, vízsugár ujjaktól könyök felé
3. fertőtlenítés - Betadine habbal 2x2,5 p.; Bradosept, Biotensid, Dodesept, Bradoderm, Spitaderm higítatlanul 1 p-ig dörzsöljük 4x; összidő: 5 perc
4. utóöblítés - steril vízzel leöblítjük
5. szárítás - steril textíliával
az alkohol bázisú szerket tilos leöblíteni, mert ezek filmet képeznek a bőrön

## Slide 43: Sterilizálás
CÉLJA:
teljes csíramentesítés, élő mikroorganizmus elpusztítása

## Slide 44: sterilezés alapfogalmai:
STERILEZÉS (csíramentesítés): azok az eljárások, amely során a kezelt anyagon és anyagban elpusztítunk minden mikroorganizmust, valamint ezek nyugvó formáit
STERIL (csíramentes): az az anyag (eszköz, műszer) amely mentes valamennyi mikroorganizmustól és ezek nyugvó formáitól

## Slide 45: sterilezés módjai:
hő
kémiai (vegyi) anyagok (hideg sterilizálás)
gáz
sugárzó energia
plazma

## Slide 46: Sterilizálás munkafázisai
előkészítés / előöblítés
(elő)fertőtlenítés, tisztítás, szárítás
ellenőrzés, karbantartás
csomagolás
sterilizálás
tárolás
szállítás
steril eszközök utóvédelme

## Slide 47: Anyagok előkészítése sterilizáláshoz:
Előöblítés: műszereket, eszközöket a felhasználást követően haladéktalanul le kell öblíten, a rászáradás megelőzése céljából. 30 foknál hidegebb vízzel, hogy a fehérje tartalmú szennyeződés (vér, váladék) az eszköz felületén ne tudjon kicsapódni.
Előfertőtlenítés: célja - az eü. személyzet védelme + a sterilzáló effektusok csak egy meghatározott csíraszám alatt eredményesek.

## Slide 48: előfertőtlenítés:
3% Lysoform
5% Secusept
2% Dodacrana-S
4% Orocid multisept plus
2% Fermacidal
3% Dentasept AF
1% Spovirid
2% Incizan-w
30 percig áztatjuk benne az eszközöket

## Slide 49: Előfertőtlenítésnél:
a desinficiens a fertőtlenített tárgyakat ellepje, üregeibe is behatoljon
a behatási idő letelte után 40 foknál nem melegebb csapvízzel öblítjük le a fertőtlenítőszer maradékot

## Slide 50: tisztítás
Célja: a visszamaradt szennyeződés eltávolítása
Módja: - áztatás - 10% Haemosol 20 fok, 30 perc
    - mechanikus tisztítás: - géppel,
    - kézzel (megfelelő kefével, nem szálasodó textíliával, GUMIKESZTYŰ!)
    öblítés: 1. meleg folyóvízzel, 2. deszt. vízzel ( a vizkőfoltok kialakulásának megakadálozása miatt)
Az üreges, belső lumennel rendelkező tűket ezt követően 3%-os Hydrogén-peroxid oldatban kell áztatni 30 percig, majd csapvízzel leöblíteni

## Slide 51: Szárítás
Különböző módon történhet:
  - szárítószekrényben,
  - szárítóhelységben,
  - infravörös lámpával

## Slide 52: Ellenőrzés, karnabtartás
A megszáradt darabokat fertőtlenített felületű asztalon átvizsgáljuk, ellenőrizzük, a hibás műszereket, eszközöket külön tesszük.
A tűfogók, ollók csukló részeit a megfelelő működésük érdekében műszerolajjal át kell kenni.
Az engedélyezett műszer-ápolószerek a sterilizálás hatékonyságát nem befolyásolják

## Slide 53: Csomagolás
A módját a sterilizálás formája határozza meg.
Úgy kell csomagolni, hogy:
- a sterilező hatás akadálytalanul érvényesülhessen,
- az anyagok minden részéig eljusson,
- a csomagolás a felhasználásig védelmet nyújtson az utófertőződés ellen.

## Slide 54: Hővel történő sterilizálás
- legmegbízhatóbb,
- legkönnyebben szabályozható, ellenőrízhető,
- legolcsóbb eljárás
- nem hagy toxikus maradékot
NEDVES HŐ telített gőz - AUTOKLÁV
SZÁRAZ HŐ forró levegő - HŐLÉG

## Slide 55: autokláv (túlnyomásos telített gőz)
A mikroorganizmusok fehérjéinek kicsapásával biztosítja a sterilezési hatást.
Lényege: az előzőleg légtelenített, zárt térbe túlnyomással telített vízgőzt vezetünk, a gőz hőmérséklete 100 fok fölé emelkedik, a nyomás értéke pedig meghaladja a légköri nyomásét.
Minél magasabb a gőz nyomása, annál magasabbra emelkedik a zárt tér hőmérséklete.

## Slide 56: Autoklávban sterilzálhatók
orvosi kézieszközök, tűk, fecskendők, műszerek, egyéb fémtárgyak, (rozsdásodhat)
textíliák, kötszerek, varrófonalak,
gumi- és hőálló műanyag eszközök,
dg-us és th-s célra alkalmazott műszerek, készülékek beteggel érintkező részei,
folyadékok

## Slide 57: Nem autoklávozhatók:
hőérzékeny anyagok (pl. műanyagok),
zsiradékok, olajak (ezekbe a gőz nem tud behatolni)
elektromos, optikai műszerek (nedvesség károsodást okozhat)

## Slide 58: Csomagolás történhet:
speciális papír (pl WIPAK Medical krepp burkolópapír, papírzacskók)
papír- műanyagfólia kombinált csomagolóanyagban (egyik oldala a gőz számára átjárható speciális papír, a másik oldala hőtűrő, átlátszó műanyag fólia. Zárásuk hőkezeléssel („hegesztéssel“) történik. Szélükön hőre elszíneződő indikátorcsík van.)
textíliában (sűrűszövésű, pamut alapanyagú textília - ún. műtőlepedő -) A rakományt rozsdamentes, perforált műszertálcára helyezzük, majd 2 textília lepedőbe burkoljuk.
kötszerdobozban (asepta, schimmelbusch) (alul, felül perforált baktériumszűrővel ellátott) A dobozt textíliával ki kell bélelni, az űrteret csak 2/3-ig töltjük meg, a bélelő textília széleivel a rakományt lefedjük, majd a dobozt zárjuk)
üvegedényben ( a csírátlanításra kerülő folyadék mennyisége ne haladja meg az 1l-t)

## Slide 59: Autoklávozáshoz előkészített csomagog jellemzői:
Mérete: legfeljebb 30x60 cm alapterületű, 30 cm magasságú és 8,5 kg súlyú lehet
Fel kell írni a csomagokra: a felhasználáshoz szükséges adatokat
Indíkátorcsíkot kell rá helyezni (ennek elszineződése nem a sterilitást igazolja, csak a hő jelenlétét

## Slide 60: Autoklávok osztályozása
működés szerint
típus szerint
kivitel szerint
légtelenítés szerint
gőzellátás szerint

## Slide 61: 1. működés szerint:
kézi szabályozású
félautomata (egyes folyamatok kézi vezérlésűek)
automata (valamennyi folyamat programozott)

## Slide 62: 2. Típus szerint vagy felépítésük szerint
egyfalú (egyköpenyes) - közös kazán és munkatér
kettősfalú (kétköpenyes) - külön kazán és munkatér

## Slide 63: 3. kivitel szerint:
álló helyzetű (függőleges munkatér)
fekvő helyzetű (vízszintes munkatér)
egyoldali (egyajtós)
kétoldali (kétajtós)

## Slide 64: 4. légtelenítés szerint:
gravitációs (vízgőzkamrás): a munkatérben a levegő csak a gravitációs hatás következtében áramlik - kis méretű a légmozgás, a sterilezendő tárgyak nehezebben melegednek át
elővákumos: (vákumszivattyúval légtelenítő)
    egyszeri vákummal működő
    szakaszos (frakcionált) vákummal működő

## Slide 65: 5. gőzellátás szerint:
hálózati gőzről táplált
saját gőzfejlesztővel rendelkező

## Slide 66: munkatér megtöltése:
csak azonos sterilizlási időt igénylő, hasonló méretű csomagokat helyezzünk a munkatérbe,
a rakományt lazán kell elhelyezni, az oldalfalakhoz nem érhet
a mukatér 2/3-t töltheti csak ki a rakomány

## Slide 67: Autoklávozás fázisai
Előmelegítés: vízfeltöltés, felfűtés
Légtelenítés: a munkatérből távolítjuk el a levegőt, a kazántérből gőzt vezetünk a munkatérbe és az onnan a levegőt gravitációs úton kiszorítja.kinyitjuk a légtelenítő szelepet, ha már nincs intenzív gőz kiáramlás, várunk még 5 percet, majd zárjuk a légtelenítő szelepet.
Hőmérséklet kiegyenlítés: a légtelenítő szelep elzárásával kezdődik. Ekkor melegszik fel a rakomány a kívánt sterilizálási hőfokra.

## Slide 68
Sterilizálás: 121oc (108 kPa túlnyomáson): 20 perc, 134oc (206 kPa túlnyomáson): 10 perc
Túlnyomás megszűntetése: gőz, kondenzvíz kiengedése
Szárítás: kórokozómentes szűrt levegőt áramoltatunk át a sterilezett anyagon, hogy szárazak legyenek. Mindig annyi ideig tart amíg a sterilizálás.
Munkatér kiürítése: csak akkor ha a hőmérséklet 60oc-nál nem magasabb
Utókezelés: a csírátlanított anyagokat ellenőrizzük, „STERIL“ felírattal kell ellátni + ráírni az autoklávozás dátumát, a sterilitás lejáratának időpontját + NÉV

## Slide 69: Az autoklávozott anyagok szavatossági ideje
egyrétegű hőkezeléssel lezárt papírcsomagolás: 30 nap
egyrétegű papír-műanyag fólia csomagolás: 12 hónap
összetett, kettős papírcsomagolás: 30 nap
összetett, kettős textilcsomagolás: 14 nap
kötszerdoboz csomagolás: 14 nap
védőcsomagolás (polietilén fólia) bármelyik csomagolás felett: 12 hónap

## Slide 70: autoklávozás hatásfokát ronthatja
ha elégtelen a légtelenítés
a rakomány helytelen elrendezése a munkatérben
ha a dobozban rendezetlenül, zsúfoltan vannak az eszközök
az autokláv hőmérője, szelepe, nanométere rosszúl működik (félévente ellenőrizni kell)

## Slide 71: hőlég sterilizálás
Száraz, forró levegővel történik a csírátlanítás.
Eredményes hőlégsterilizálás feltétele:
  - a folyamatosan áramló forró levegő
  - folyamatosan érintkezzék a csírátlanítandó anyaggal
  - és ezt ne akadályozza:
      - a rossz hővezető csomagolás,
      - az eszközökön maradt szennyeződés
      - a munkatér zsúfolt megrakása

## Slide 72: A munkatér levegőjének áramlása történhet:
Gravitációval: a mukatérben a levegő csak a gravitációs hatás következtében áramlik - kis méretű a légmozgás - a sterilizálandó tárgyak nehezebben melegednek át
Cirkulációval: ventillátor keringeti és osztja el egyenletesen a levegőt - a sterilezendő eszközök hamarabb érik el a kívánt hőfokot, a sterilezési idő rövidebb

## Slide 73: Működésük szerint lehetnek:
kéziszabályozásúak
részben automatikusak
automatikusak

## Slide 74: Hőléggel sterilizálható anyagok
orvosi kézieszközök, fecskendők, műtéti műszerek, tűk, tartozékok, egyéb fémtárgyak
éles mikrosebészeti kézieszközök
fogászati műszerek
üveg-, porceláneszközök, edények, tartályok
porok (talkum)

## Slide 75: Csomagolás hőlégsterilizásláshoz
a megtisztított eszközöket száraz állapotban kell csomagolni
a csomagok kialakításánál ügyelni kell, hogy a csomagban minél kevesebb levegő maradjon (mivel a légréteg szigetel)
csomagolatlanul csak azok az eszközök maradhatnak, amelyek a készülékkel azonos helyiségben (pl műtő) a sterilizálást követően haladéktalanul felhasználásra kerülnek

## Slide 76: csomagolás céljára felhasználható:
aluminium fólia - külső és belső burkolatot kell készíteni
fémdoboz, fémtok (perforáció nélküli)-megtöltésnél figyelni, hogy ne legyen holttér, azaz akkora dobozba rakodjunk, hogy az eszközök és az oldalfalak között ne maradjon sok - hőszigetelő - levegő.
hőálló üvegedény (résmentes zárással)
poliamid fóliatömlő-a megfelelő méretűre vágott tömlő végeit az eszköz behelyezése után hegesztéssel zárjuk. Ha műtőbe kell az eszköz kettős burkolatot készítünk.
indikátorszalag

## Slide 77: Hőlégsterilizálás fázisai
felfűtés
hőmérséklet kiegyenlítés
sterilizálás
lehűtés
munkatér kiürítése
steril anyagok utókezelése - steril felirat, sterilizálás időpontja, sterilitás lejáratának időpontja, sterilizálásért felelős neve

## Slide 78: sterilizálási fázis
cirkulációs típusnál:
    160 oc - 45 perc
    180 oc - 25 perc
    200 oc - 10 perc
gravitációs típusnál:
    160 oc - 2 óra
    180 oc - 1 óra
    200 oc - 30 perc

## Slide 79: hőlégsterilizált anyagok szavatossági ideje:
aluminium fólia csomagolásban: 14 nap
fémdoboz, fémtok csomagolásban: 30 nap
poliamid fóliatömlő csomagolásban: 12 hónap
polietilén fólia védőcsomagolásban: 12 hónap

## Slide 80: sterilizálás gázzal
Hőérzékeny anyagok sterilizálására szolgál
Történhet:
          Etilénoxiddal
          Formaldehiddel

## Slide 81: etilénoxid gázsterilizálás lényege:
Az előzőleg légtelenített,
70-90%- relatív páratartalmú,
40-55 oc hőmérsékletű zárt térbe
meghatározott mennyiségű etilénoxid gázt juttatunk be,
amely 2-6 óra behatási idő alatt elpusztítja a mikroorganizmusokat.

## Slide 82: etilénoxid gázban csíramentesíthetők:
szintetikus sebvarró anyagok
gumi és többször használható műanyag eszközök,
protézisek, katéterek,
flexibilis endoszkópok
aneszteziológiai eszközök,
pacemaker, szív-tüdőgép tömlő stb

## Slide 83: Etilénoxid gázban nem sterilizálható:
PVC -ből (polivinil-klorid) készült tárgyakat TILOS etilénoxidban sterilizálni, mert kémiailag reagálva TOXIKUS, RÁKKELTŐ anyagot eredményezhet!
fémeszközök, textília, len és selyem varróanyagok, üveg és porcelán edények - hatástani okok miatt

## Slide 84: Csomagolás etilénoxid gázsterilizáláshoz:
papír - műanyag összetételű csomagolóanyag (WIPAK Medical zacskók, tömlők)-széleit speciális hegesztőgépel zárjuk, a zacskókban nem maradhat fölösleges légtér! Egy vagy kettős burkolatot készíthetünk a felhasználástól függően.
polietilén fólia - minden esetben kétrétegű burkolatot készítünk, külön hegesztve a belső és külső zacskó széleit
csomagolatlanul sterilizálni TILOS!

## Slide 85: etilénoxidos gázsterilizátorok fajtái
Működésük szerint:
          részben automatikusak
          automatikusak
Sterilizálás szerint:
          vákuumos gázsterilizátor (100%-os etilénoxiddal működik)
          túlnyomásos gázsterilzátor (etilénoxid-inert gázkeverékkel működik)

## Slide 86: munkatér megtöltése:
munkatérnek csak 30% -t szabad rakománnyal megtölteni
a berakott anyagokat csak lazán kell elhelyezni, hogy közöttük a gáz szabadon áramolhassék
a munkatér falához a csomag ne érjen, a gázbevezető nyílásokat ne torlaszoljuk el
a műszerkosarakba a csomagokat függőlegesen helyezzük el, hogy a kondenzvíz lefolyhasson

## Slide 87: etilénoxid gázsterilizáslás munkafázisai:
Előkészítés: a munkatér aljára 5 ml desztillált víz töltése, gázpatron ellenőrzése (GP-1 jelzésű 210 g-os)
Üzemeltetés: gázpatron elhelyezése a patrontartóba, kapcsolóóra beállítása, légtelenítés, felfűtés, gázbeengedés, sterilizálás, gázkiengedés
Munkatér kiürítése: a készülék ajtajának kinyitása után intenzív szellőzést hozunk létre

## Slide 88
A gáz nem csak a mikroorganizmusok, hanem az emberi sejtek számára is méreg!
Meg kell várni az etilénoxid gáz kiszellőzésének idelyét
    szobahőmérséklten (20 oc) a csomagok laza szétrakásával /esetleg vegyi fülkében/ 96-120 óra
    aerátor kamrában (50 -50 oc hőmérsékleten) 16-18 óra
a kiszellőzést követően a csomagokat ellenőrizzük (indikátor elszíneződés, épség), majd ellátjuk a jelölésekkel

## Slide 89: etilénoxid gázban csírátlanított eszközök szavatossági ideje:
12 hónap

## Slide 90: sterilizálás formaldehid gázsterilizátorban
Lényege: az előzőleg légtelenített, 60 ill. 80 oc hőmérsékletűre felfűtött munkatérbe formaldehid vízgőz keveréket juttatunk, mely 30 perctől 2 óráig terjedő behatási idő alatt elpusztítja és inaktiválja a mikroorganizmusokat
A formaldehid anyagokba történő behatoló képessége 100 szor kisebb mint az etilénoxidé, és ez megkönnyíti a sterilizált anyagok formaldehid menetsítését.
A készülékek automatikus működésűek a rakomány kiszellőztetése a készülékben megtörténik
A sterilizált anyagok szavatossági ideje: 12 hónap

## Slide 91: sterilizáló készülékek ellenőrzése:
beépített műszerek ellenőrzésével
kémiai indikátorokkal (minden sterilizálási ciklusban)
bakteriológiai tesztpreparátumokkal (legalább félévente)
műszaki vizsgálatokkal(legalább félévente)
sterilitási vizsgálatokkal (évente és szúrópóbaszerűen)

## Slide 92: kémiai sterilizálás
Lényege: a sterilizálandó eszközöket széles spektrumú vegyületek előírt koncentrációjú oldatában tartjuk meghatározott ideig.
Előnye: a hőérzékeny anyagok csírátlanítására is alkalmas, nem igényel bonyolult készüléket
Hátránya: az oldat maradéka a sterilizált eszközön a felhasználáskor toxikus hatást fejthet ki a vele érintkező emberi szövetre, ezért aszeptikus körülmények között, steril öblítő-, közömbösítő oldattal el kell távolítani. Körülményes steriltás megtartása a felhasználásig.

## Slide 93: sterilizálás antimikroobális oldatokban
Hatásosságát, megbízhatóságát tekintve - átmenetnek számít a sterilizálás és a fertőtlenítés között.
Történhet:
        20%-os Formalinos isopropil alkohollal 24 órán át
        Gludezinben 2 órán át
        sterilizáló jód-törzsoldatban 5 nap

## Slide 94: sterilizálás szabályai:
a csírátlanítandó anyagok az edényben lazán legyenek elhelyezve, és legalább 1 cm vastagságban fedje ezeket az oldat.
A folyadék mennyiségének csak 2/3-a legyen eszközzel kitöltve
lumennel rendelkező szközök belő felületét is érje a folyadék
a sterilizálás idejére az edényt fedjük le, a tetején tüntessük fel a sterilizálás napját, kezdetének, leteltének időpontját, a sterilizálást végző személy nevét, és az alkalmazott oldatot és koncentrációt

## Slide 95
a behatási idő letelte után a csírátlanított anyagot aszeptikus körülmények között le kell öblíteni
az eszközöket az oldatból steril csipesszel emeljük ki és helyezzük steril perforált műszertálcára
az öblítést steril desztillált vízzel végezzük
a szárítást autoklávozott vagy egyszerhasználatos nem szálasodó steril textíliával végezzük
a megszárított eszközöket steril műtői textíliába csomagoljuk, külön belső és külső burkolatot képezünk, jelzésekkel látjuk el
szavatossági ideje bontatlan csomagolásban 7 nap

## Slide 96: Sterilizálás sugárzó energiával
ionizáló sugárzások
gamma sugárzás
Nagy áthatoló képességüek, egyszerhasználatos eszközök csírátlanítására használjuk.
Mivel a sterilizáló készülékek költségesek és bonyolúlt munkavédelmi berendezéseket igényelnek, ezért csak ipari méretű felhasználásuk lehetséges

## Slide 97: Plazmasterilizátor
Alacsony hőmérsékletű (max. 50 fok) Hidrogén-peroxid plazma alkalmazásával, a gőz korrozív hatása, vagy a gáz toxikus maradványai nélkül sterilizálja az orvosi műszereket.

## Slide 98: plazmasterilizátor jellemzői
Gyors: a ciklusidő 75 perc, a folyamat végén semmilyen káros anyag nem marad vissza, így a rakomány azonnal felhasználható.
Biztonságos: a gép semmilyen szellőztető vagy elszívó csatlakozót nem igényel. Az üzemeltetéséhez nincs szükség költséges munkavédelmi óvintézkedésekre. A sterilizátor elsődleges végterméke vízgőz és oxigén, károsanyag kibocsátás nélkül, így a rendszer alkalmazása segít megőrizni környezetünk épségét.

## Slide 99
Gazdaságos:
a készülék telepítésének az elektromos csatlakozáson kívül más technikai feltétele nincs. A rövid ciklusidő lehetővé teszi az értékes műszerek (pl mikrosebészeti műszerek) hatékonyabb kihasználását

## Slide 100: plazmasterilizátorban sterilizálható:
fémeszközök
műanyagok
hőérzékeny műszerek
nedvességérzékeny műszerek

## Slide 101: csomagolás
polipropilén alapú csomagolóanyagok (pl. Tyvek)